Prüfmittelauswahl Lagerschild
Produktionslinie für Kunde ZickZack

---
TESA Innenmessschraube IMICRO Nr. 428800
Für Prüfmaße	Ø5,53+-0,03
Kleinste zulässige Messunsicherheit der Prüfmaße	0,006
Messunsicherheit / Fehlergrenze des Prüfmittels	0,004
Messbereich des Prüfmittels	Ø4,5…5,5
Kosten	728
Quelle: Gewerbeschule
Villingen-Schwenningen

---
Grenzlehrdorn Nr. 484026 5,53 +0,03 / -0,03
Für Prüfmaße	Ø5,53+-0,03
Kleinste zulässige Messunsicherheit der Prüfmaße	0,006
Messunsicherheit / Fehlergrenze des Prüfmittels	-
Messbereich des Prüfmittels	Ø5,53+-0,03
Kosten	35,1

---
Digitale Bügelmessschraube Mircomar Nr. 421318
Für Prüfmaße	Ø110h9
Kleinste zulässige Messunsicherheit der Prüfmaße	0,0087
Messunsicherheit / Fehlergrenze des Prüfmittels	0,006
Messbereich des Prüfmittels	100-125
Kosten	579

---
Doppelseitige Grenzrachenlehre Nr. 484225 Gr. 40 -0,05
Für Prüfmaße	Ø40-0,05
Kleinste zulässige Messunsicherheit der Prüfmaße	0,005
Messunsicherheit / Fehlergrenze des Prüfmittels	-
Messbereich des Prüfmittels	40-0,05
Kosten	211

---
Grenzlehrdorn Nr. 484025 42M6
Für Prüfmaße	Ø42M6
Kleinste zulässige Messunsicherheit der Prüfmaße	0,016
Messunsicherheit / Fehlergrenze des Prüfmittels	-
Messbereich des Prüfmittels	42M6
Kosten	92

---
Digitaler Messschieber Nr. 412632
Für Prüfmaße	12, 14+0,3
Kleinste zulässige Messunsicherheit der Prüfmaße	0,3
Messunsicherheit / Fehlergrenze des Prüfmittels	0,03
Messbereich des Prüfmittels	0...150
Kosten	112

---
Gesamtkosten der Prüfmittel
Prüfmittel	Kosten [Euro]
TESA Innenmessschraube IMICRO Nr. 428800	728
Grenzlehrdorn Nr. 484026 5,53 +0,03 / -0,03	35,1
Digitale Bügelmessschraube Mircomar Nr. 421318	579
Doppelseitige Grenzrachenlehre Nr. 484225 Gr. 40 -0,05	211
Grenzlehrdorn Nr. 484025 42M6	92
Digitaler Messschieber Nr. 412632	112
Gesamtkosten	1757,1